# 附件：采购项目服务需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。

1.成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

2.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。

- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24位固相萃取仪 | 1.主要用途 对样品的富集、净化，以及当一些特殊仪器对样品溶剂有特殊要求时，可通过SPE小柱进行转化。 2.工作环境条件 （1）环境温度：15℃～35℃； （2）相对湿度：20～80%。 3.技术指标 （1）适用于SPE小柱净化过程，模块化设计≥24位； （2）防交叉污染、防雾化真空槽设计，操作简单快速； （3）阀门式，每路均有独立阀门，可单独控制每路的流量； （4）采用高温煅烧进口玻璃缸原材，耐压-0.76Bar；聚四氟材质试管架耐腐蚀，并可任意调节高度，适合多种规格试管； （5）同时处理样品量：≥24； （6）配套无油隔膜真空泵，抽气速度：25L/min；真空度：0.08MPa。 4.配置 （1）主机1台。 - （2）无油隔膜真空泵1台。 - （3）耗材： 固相萃取连接管（聚四氟乙烯）400支。 | 2 | 套 |
| 2 | 可见分光光度计 | 1.主要用途 用来测量待测物质对可见光的吸光度并进行定量分析的仪器。 2.工作环境条件 （1）环境温度：15℃～35℃； （2）相对湿度：45～80%。 3.技术指标 ★（1）高速扫描：扫描速度多级可选，采用高精密波长驱动机构，配合高精度步进电机细分技术和高速数字信号处理技术，使最高波长扫描速度≥7000nm/min，波长移动速度≥10000nm/min（投标文件中需提供产品彩页，并加盖投标人公章）； （2）光度精度高：采用整体铝合金压铸模具，确保光学光路符合测量设计要求，提高工艺装配效率，达到高光度精度测试指标； ★（3）光源更换便捷：仪器氘灯采用通用法兰盘固定，只需两颗螺丝的操作便可完成氘灯更换工作，无需光路调校（投标文件中需提供产品彩页，并加盖投标人公章）； （4）光学系统：优质C-T单色器和1200线/mm衍射光栅； （5）波长范围：320-1100nm；波长带宽：2nm；波长准确度：±1.0nm；波长重复性：≤0.5nm； （6）杂散光：≤0.1%T（360nm,NaNo2）； （7）透射比准确度：±0.5%T；透射比重复性：≤0.2%T；透射比范围：0.0-200%（T）；吸光度范围：-0.3-4（A）； （8）漂移：≤0.0008A/h；噪声：≤0.5%T（100%T），≤0.2%T（0%T）。 ★（9）仪器需具有计量器具型式批准证书（投标文件中需提供证书的扫描件，并加盖投标人公章）。 4.配置 （1）主机1台； （2）1cm比色皿4只，2cm比色皿4只，3cm比色皿4只； （3）5cm光径比色皿架1个。 | 1 | 套 |
| 3 | 大流量氮气发生器（氮吹） | - 1.主要用途 采用常温下变压吸附原理分离空气制取高纯度的氮气。 2.工作环境条件 （1）工作电源：220V±10%； （2）环境温度：5～40℃； （3）环境湿度：45～75%。 3.技术指标 ★（1）制气技术：碳分子筛变压吸附技术（投标文件中需提供产品彩页，并加盖投标人公章）； （2）干燥技术：气体冷凝干燥技术； （3）紧凑设计，机型体型瘦长，占地面积小； （4）满足24小时/天、365天连续运行要求； （5）无邻苯二甲酸盐、无滞留液体； ★（6）适合前处理室狭小空间摆放，特殊的上排风设计，排风散热位于发生器顶部，可直接将发生器贴墙和紧贴安全柜摆放，最大化利用空间，减少实验室场地占用率（投标文件中需提供产品内部结构截图，并加盖投标人公章）； （7）低压产生氮气，超压保护，无需人工操作高压钢瓶，远离高压钢瓶的威胁，减少安全隐患； （8）稳定的氮气纯度，有效地提高了仪器分析稳定性和结果的可重现性； ★（9）输出氮气纯度：95%（24L/min氮气输出量时）（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）； ★（10）输出氮气流量：24L/min @ 0～60psi（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）； ★（11）输出氮压力露点：-70℃，现场可实测（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）； （12）最小/最大运作温度：2℃～30℃； （13）悬浮颗粒：＜0.01μm； （14）外形尺寸：≤650×350×1300mm；重量：≤90KG。 4.配置：主机1台。 | 1 | 套 |
| 4 | 十万分之一天平 | - 1.主要用途：用于样品的称量。 2.工作条件 （1）工作电源：220V±10%； （2）环境温度：5～40℃； （3）环境湿度：45～75%。 3.技术指标 （1）采用全新电子线路、配备高速CPU及芯片，快速获得准确称量结果； （2）动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响； （3）五面玻璃防风罩及防静电底板设计； ★（4）动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）； ★（5）按键触发的自动内部校准，确保始终获得准确称量结果（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）； （6）功能键可直接进入称量应用程序列表； ★（7）丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）； （8）最大承重：≥50g；最小可读性：≤0.01mg； （9）重复性（极限值）：≤0.03mg；重复性（典型值）：≤0.02mg； （10）线性（极限值）：≤0.1mg；线性（典型值）：≤0.05mg。 （11）稳定时间：8s；秤盘尺寸：φ80mm； ★（12）仪器的制造商需具有职业安全体系认证证书和环境管理体系认证证书（投标文件中需提供证书的扫描件，并加盖投标人公章）。 4.配置 （1）主机1台。 （2）清洁天平毛刷两个，防污染手套4副 | 1 | 套 |
| 5 | 百分之一天平 | - 1.主要用途：用于样品的称量。 2.工作环境条件 （1）电源：220V±10% (50 Hz/60 Hz)； （2）操作温度：20±2.5℃； 3.技术指标 ★（1）最大称量值：1000g；可读性：0.01g（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）； ★（2）线性误差：±0.02g；重复性：±0.01g（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）； （3）秤盘尺寸：Φ133mm； （4）配备两种称量应用模式：百分比称重功能、设定物体称量计数功能； （5）采用应变式传感器； ★（6）外部校准功能，配砝码（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书，并加盖投标人公章）； （7）LCD大界面显示，称重稳定时间可调功能； （8）具有克、克拉、盎司等十四种可屏蔽单位； （9）电池驱动，选配内置直流可充电功能。 ★（10）仪器的制造商需具有质量管理体系认证证书（投标文件中需提供证书的扫描件，加盖投标人公章）。 4.配置：主机1台。 | 2 | 套 |
| 说 明 | 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。 2.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 3.本项目标★项所需提供的证明文件，成交人需在7个日历天内提供原件并加盖制造商公章，若成交人未在磋商文件要求的期限内提供证明材料或成交人提供的证明材料不能完全符合磋商文件要求，则视为虚假响应。 |  |  |  |

- 商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）人员培训要求

1.货物安装、调试、验收合格后，提供全套仪器操作说明书，仪器公司免费提供全套安装工具，并由仪器工程师免费安装；仪器安装后，安装工程师应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

2.如我单位操作人员变动，公司应对新操作人员免费培训，此政策没有时间限制；

- （四）售后服务

1.投标供应商须提供承诺函，承诺对售后服务需求提供7*24小时响应，在4小时内提出解决方案并做出明确安排，24小时内到达现场实施维修。如果仪器出现故障，在接到我单位维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场实施维修，48小时以内排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。不能当场修复的，必须采取提供备品、备件等措施，以保证采购单位的正常使用。

2.保修及售后服务：安装验收后2年内，全机免费保修。报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

3.供货要求：供应商成交以后，采购人按批次向供应商发出供货通知书时，成交供应商应在10个日历天内完成供货，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

4.付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

（五）现场勘察（如有）：投标供应商自愿进行踏勘项目现场以获取编制报价文件和供货、安装所需的一切相关材料，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法安装、完工，投标供应商自行承担一切后果。供应商在踏勘现场中获悉的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，供应商在踏勘现场发生的费用自理，在现场踏勘完成后不得无故停留。

（六）验收方法及标准

1.成交供应商供货时需提供产品的检定证书。

2.成交人提供产品的详细中文操作指南、产品维护等方面的有关资料。

3.按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。