# 采购项目服务需求及技术要求

一、技术参数

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水仪 | 一、设备用途： 以城市自来水为水源，采用一级RO系统、EDI连续电流去离子模块和大容量的DI离子交换纯化单元，内置式1.8升压力纯水桶和60升专业级PE纯水箱，可同时生产EDI纯水，UP超纯水，水质量满足ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T33087-2016、GB/T6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。 二、主要指标： 产水量：≥20升/小时。 ★出水口：三路出水：UP超纯水/DI高纯水/RO反渗透水。 2、超纯水仪出水水质参数： （2）.超纯水水质： 电阻率(25℃)：≥18.2 MΩ.cm 电导率(25℃)：≤0.055 μs/cm ★TOC：2ppb 微粒<1 /ml (>0.2μm) 细菌<0.01 CFU/ml ★致热原(内毒素) <0.001 EU/ml ★RNA酶：1 pg/ml ★DNA酶：5 pg/ml ★蛋白酶：0.15 μg/ml （2）EDI去离子水水质： ★电阻率(25℃)：>15MΩ.cm ★TOC：≤30ppb 微粒<1/ml (>0.2μm) 细菌<0.01CFU/ml （3）二级RO纯水水质： ★电阻率(25℃)：>0.2 MΩ.cm 可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton) 微粒及细菌去除率>99% 3、操作系统： （1）智能化人机交互操作系统，大尺寸LCD彩色电容屏，采用玻璃面板LINUX系统，中英文语言显示，3种主题界面切换，UI界面设计可直观了解滤芯，储存，水质状态、运行状态及参数等信息。 ★（2）数据管理：可追溯的全面数据管理，存储5年的取水、报警和耗材更换记录等运行数据，通过云平台可实现产品生命周期的数据存储。 （3）具有USB和云平台导出下载数据，PDF格式的数据报告文档，防止篡改，数据内容需包含每次取水的水质、取水量及用户等信息，符合监管法规要求。（提供证明材料） ★（4）系统可通过以太网、WIFI联网，实现远程数据采集、监控和管理功能，可从PC、WAP或微信登录云平台，了解设备运行信息，可连接到LIMS实验室信息管理系统或BMS楼宇管理系统，实现设备信息化。 ★（5）水质监测及报警：4路水质监测及超标报警（进水、RO水、EDI水和UP水）。电极常数0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。 ★（6）内嵌式EDI模块，无需添加软化剂、化学再生或更换DI柱，既可稳定获得高品质水质，TOC≤30ppb的Ⅱ级纯水。 ★（7）4路水量测量，包含3路（RO水、EDI水和UP水）定量取水功能和1路进水量累计功能。 （8）RO膜离子截留率实时显示和超标报警。配备进水压力传感器，在主屏幕实时监测并显示进水压力。 ★（9）内置TOC检测模块，可实时监测超纯水的TOC，检测范围:0.5-999.9ppb，检测精度±0.1ppb，符合USP和EP系统适应性测试。 ★（10）主用户可添加多个二级用户，每个用户均拥有独立ID及密码保护，查看及导出各ID的取水记录，实现按用户ID分摊耗材和维保成本。 （11）耗材管理功能：以结合水质、时间及处理量对耗材寿命进行管理，耗材具有原装序列号验证识别功能，防止耗材更错误。 ★（12）主界面以动态百分比的形式显示滤芯剩余寿命，蓝黄红3色滤芯寿命逐级提醒，所有滤芯状态清晰可见。点击滤芯图标可查看滤芯状态，纯化技术和滤芯功能，并可实现扫码购买。 ★（13）内置系统概览图，图文并茂的展示工艺流程、滤芯配置、水质参数、脱盐率、耗材寿命和水箱存储状态等信息。 ★（14）系统配备同品牌≥60升储水箱，由HDPE聚乙烯材料制造，外层加入抗UV助剂，内层使用纯PE原料（需提供原厂证明文件），水箱需采用锥形底设计，桶体桶底部安装有排水阀，可排空水箱储水，水箱需标配复合空气滤器，可吸附CO2和有机物，水箱需具有独立的LCD显示功能，采用压力传感器进行液位测量，水箱液面、存储量（L）、存储百分比（%）等信息均可通过水箱LCD显示屏同步显示。 ★（15）系统配备同品牌远程取水臂，通过取水臂彩色显示器，可在线监测取水电阻率、水温、流速、单次和累积取水量，取水臂具有常规、定量、即时3种取水模式，可在水平120度的角度内固定在支架上使用，可实现与主机的纯水循环，并配备的0.2μm终端滤器，时刻保证纯水品质，单台主机至多可连接5套HiDis取水手臂。 （16）系统具有RO冲洗、UF冲洗和系统消毒功能按键，可启动反渗透膜、超滤膜组件的强制清洗及系统加药消毒功能，并实时显示3种程序的剩余时间。 超纯水循环系统可设置间隔运行时间，能保持系统低细菌污染水平并降低能耗。 ★（17）整机以DC24V为主电源，全面使用弱电元件，系统具有3级权限管理，管理员用户与普通用户有严格的权限区分，便于管理。 ★（18）系统具有集成双漏水保护报警装置，可监测机器内部漏水及桌面积水。 ★（19）进水、RO水、EDI水和超纯水水质超标报警、耗材寿命终结报警，且所有报警信息可存储于主机和云平台，满足数据安全要求。 ★4、通讯接口要求： USB接口，可导出运行数据或升级版本，USB/WIFI或RJ45接口，实现物联网和云平台连接以及其他接口：HiDiS取水臂接口，L-Tank纯水箱接口，FS脚踏开关接口，LS漏水传感器接口。机箱采用高阶的全注塑成型壳体，外观精美小巧，坚固耐腐蚀。 5、纯化柱结构要求： ★≥12英寸预处理柱，包含≥5um深层折叠PP纯化柱、活性炭纤维PC纯化柱（非普通碳棒/颗粒碳），大幅度的延长更换周期。 ★采用二级RO系统，进口陶氏RO膜片，可设置RO膜冲洗间隔和持续时间，延长RO膜寿命，RO膜采用整体封装的抛弃式组件，杜绝二次污染。 ★纯化柱为关键性耗材，需采用大容量结构设计，单根树脂填量达≥1.36L/根，总量达≥5.44升，整体封装结构，下垂流方式，防止树脂分层，确保高品质出水、减少TOC析出，降低使用成本。 6、其他要求： ★（1）质保期：36个月（加包3年耗材） （2）标配配置：主机-1台，纯化柱-1套，内置1.8升压力纯水桶1个，60升PE纯水箱1个。 ★（3）提供一份此纯水机制水的实验室一级水检测证书（证书中监测项目应包含《分析实验室用水规格和试验方法》(GB/T6682-2008)表所列规格一级水的所有项目）。 | 1 |
| 2 | 高温恒温水槽 | 一、主要指标： 1.使用温度范围：室温+5℃—沸腾温度（水）100℃ 2.温度调节精度：±3℃ 3.温度分布精度：±5℃ 4.最高温度到达时间：约40分钟 5.内槽：不锈钢板 6.加热器：铜管加热（镀镍） 1400W 7.安全装置：过升防止器（液体膨胀式、自保持继电器、报警灯）过流量漏电断路器 8.内形尺寸：≥9升 9.配置清单：链子、盖子、容器安装夹具、架台、温度计（酒精）、底板 | 1 |
| 3 | 高温恒温水槽 | 一、主要指标： 1.使用温度范围：室温+5℃—沸腾温度（水）100℃ 2.温度调节精度：±3℃ 3.温度分布精度：±5℃ 4.最高温度到达时间：约60分钟 5.内槽：不锈钢板 6.加热器：铜管加热（镀镍） 1300W 7.安全装置：过升防止器（液体膨胀式、自保持继电器、报警灯）过流量漏电断路器 8.内形尺寸：≥14升 9.配置清单：链子、盖子、容器安装夹具、架台、温度计（酒精）、底板、实验室双联2KW调温封闭式电炉两台 | 1 |
| 4 | 台式电导率仪 （非便携式） | 一、主要指标： - 测量参数：电导率，TDS，电阻率，盐度，温度 - 测量范围：电导率：0.000 μS/cm…2,000 mS/cm，TDS：0.00 mg/L…1,000 g/L，盐度：0.00…80.00 psu，电阻率：0.00…100.0 MΩ*cm，温度: -30.0～130.0℃ - 分辨率: 自动量程，最高分辨率 0.001，温度:0.1 °C - 精度: 测量值的 0.5%，温度:0.1 °C（0-100℃） - 自动/手动温度补偿 - 可任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等10种操作语言的操作界面 - 自动校正、自动识别校准液,自动终点锁定, 自动温度补偿，1点或2点校准 - 内置13个标准液，可自定义标准液10组 - 终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择 - 仪器完全符合GLP要求，可以实时存储2000组数据，数据导出可使用U盘或软件 - 7英寸彩色触摸屏 - 全屏键盘，数据输入更轻松 - 用户指导和集成式帮助系统 - 状态指示灯显示仪表读数状态 - 两级用户权限管理 - 测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示 - IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒 - 电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架 - 二、配置清单 - 主机，低电导率电极(测量纯水)，电极支架，电导率袋装标准液，保护罩等、梅特勒PH 电极两个 - 三、售后服务 1、★供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。 2、仪器保修期自验收合格日期起为12个月 3、仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。生产厂家在安徽周边需设有备件库，能更及时地为用户提供备品备件。具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。 - 4、提供仪器首次检定。 | 1 |

二、其它要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备、安装、培训费、管理费、售后服务费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）供货地点：采购人指定地点

（三）人员培训要求（如有）货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

- （四）售后服务

1.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

（五）付款及结算方式：合同签订后付合同价款的40％，验收合格后在由成交人申请，采购人相关科室在由领导审批后2个星期内付清；

（六）验收方法及标准

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。