放射治疗设备检测和场所检测服务项目采购需求

- 2024年安庆市监测点医院放射治疗设备清单

| 序号 | 被监测单位名称 | 放射治疗设备名称 | 数量 | 型号 | 设备安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安庆市第一人民医院龙山院区 | 直线加速器 | 1 | 医科达precise | 龙山院区放疗中心负一楼肿瘤放疗中心 |
| 2 | 安庆市第一人民医院龙山院区 | 后装治疗机 | 1 | 山东新华XHDR18 | 龙山院区放疗中心负一楼肿瘤放疗中心 |
| 3 | 安庆市第二人民医院 | 直线加速器 | 1 | 美国瓦里安/Vital Beam | 放疗中心 |
| 4 | 桐城市人民医院 | 医用直线加速器 | 1 | 医科达Precise | 门诊楼负一层 加速器机房 |

- 一、服务要求

- 1、能满足《2024年安徽省医疗卫生机构医用辐射防护监测项目工作方案》内容要求，具有放射治疗设备（医用电子加速器、头部伽玛刀和后装治疗机等）设备检测和场所检测能力。

- 2、能够做到客观公正、科学规范、真实准确，并严格按照省级工作方案和质控方案要求开展业务工作（设备和场所检测初检不合格时，需要提供复检服务），检测完成后出具项目要求监测报告，并协助市疾控中心完成检测数据收集、处理和报送工作。

- 3、做好相关原始记录及相关资料和现场证明材料的收集；对项目检测过程中产生的资料内容，妥善保管；应在监测工作开展前为每类监测对象建立医疗机构医用辐射防护监测档案，监测工作所涉及的仪器设备检定或校准证书、原始记录、检测报告等监测相关资料需保存在监测档案内，以供核查。

- 4、接受省级质控工作组监测质量核查；如果在监测过程中被发现监测结果弄虚作假时，将承受省级项目方案要求中给予的惩罚和处罚措施。

- 二、技术要求

| 设备名称 | 监测设备数量 | 监测指标数 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用电子加速器 | 3 | 6 | X射线6项指标：方形X辐射野的均整度、方形X辐射野的对称性、辐射辐射束轴相对等中心的偏移、重复性、线性、剂量偏差。 |
| 后装治疗机 | 1 | 6 | 源活度、源传输到位精确度、放射源累计定位误差、贮源器表面（5cm、100cm）泄漏辐射所致周围剂量当量率、源驻留时间误差、多源系统重复性。 |

- 三、检测依据

放射治疗设备质量防护检测检测依据

| 序号 | 放射治疗 设备名称 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用电子加速器 | 《医用电子加速器性能和试验方法》（GB 15213-2016）或《医用电子直线加速器质量控制检测规范》（WS 674-2020）。 |
| 2 | 后装治疗机 | 《后装γ源近距离治疗质量控制检测规范》(WS 262-2017) |

- 四、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商检测完成后出具检测报告后，凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部费用。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。