采购需求

- 一、参数要求

1、规格：有效容积≥385L，单门。

2、箱体材料：优质结构钢板，表面耐腐蚀，易清洁。

3、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

4、温度控制：高精度温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。

5、制冷系统：采用进口高效压缩机，低噪音风机，节能高效。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

6、保护功能：具备开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。

7、屏显功能：≥7英寸LCD液晶触摸屏，显示精度0.1℃，动态显示运行温度、设定温度、电压值、环境温度、报警状态、时间等参数信息；

8、报警模式：具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等声光报警，物品存储更安全；

9、数据存储与导出：标配USB数据导出接口，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，可保存温度数据≥10年以上。

10、蓄电池：配置大容量电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。

11、安全控制：冰箱具备层级管理设置；双锁结构设计,自带暗锁，可用挂锁，保证用户存储物品安全性。可选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。

12、箱体保温：高性能V.I.P航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥130mm,VIP保温板厚度≥20mm，整机≥6道门封；绝热保温效果好。

13、储存容量：2英寸标准冻存盒可存储≥300个，2ml标准冻存管≥30000支。

14、制冷工质：无氟环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量

15、空载降温时间：25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤300分钟。

16、断电回温时间：25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥170min。

17、测试孔：箱体侧面标配≥2个温度测试孔，方便测试温度。

18、耗电量：25℃环温时，单日耗电量≤8KW.h/24h，提供省级第三方检测报告。

19、服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。

20、注册要求：产品具有医疗器械注册证。

21、保修期：提供由制造商出具的一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。

- 四、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商在供货及安装完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。

6、数量两台