采购需求

一、采购技术要求

（一）鸡蛋孵化器

1.能孵化≥270 枚鸡蛋;

2.尺寸:长*宽*高(外径)≤660mm*≤500mm*≤900mm;多层，箱体内部不锈钢托盘;重量<60Kg;

3.温度、湿度参数可设置,控温范围 20℃-41℃,温度控制精度 0.1℃;湿度范围 30%-90%，湿度调节精度1%;温湿度可数字显示;

4.循环空气系统使热量均匀分布;

5.翻蛋周期可设置，转动周期数 0-24个/天，翻蛋时长 0-30min; 自动翻蛋,带有滚轴的孵化盘，通过摩擦力带动蛋胚自然缓慢地翻转，翻蛋角度180°；

6.箱体内有照明装置，可手动开关;

7.降温(晾蛋)定时器，可设置所需的每天降温周期数和降温周期长度，降温过程中从外界更新新鲜空气进入箱体内，避免箱体内二氧化碳浓度超标，影响鸡胚发育;降温(晾蛋)周期数:0-24个/天，周期长度:0-90min:

8.材料:使用材料不产尘，耐腐蚀，易清洁，不污染所在环境;

9.隐藏式水箱，水箱容量≥4.5L,水位表外置，可实时观察水位。孵化周期结束后可放空水箱;

10.手动安全恒温器:设备发生过温，安全恒温器会切断加热，温度恢复正常，加热功能则会自动启动;

11.需配备相应尺寸的实验台或实验架用于放置孵化器;

12.需提供所投产品制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书以保证完善的售后服务，免费质保2年。

13.数量:一台

（二）冷冻离心研磨仪

1.主要用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。可应用于疾控中心鼠媒监测，开展老鼠组织的研磨工作。

2.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，15秒内可同时处理不少于24个样品。

3.适配器可更换（接受24*2ML /12*(5)ML /6*50ML三种规格的定制），安装时配备24*2ML 和12*(5)ML适配器。

4.智能化程序：可存储不少于十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。在设定的预冷时间条件到达后，智能启动，无需人工启动操作。

5.安全性：带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护；开盖运行保护：电磁锁定；电子锁功能，有自动的开盖和关盖功能，减少人工操作。

6.离心功能：采用“双电机旋转离心”的技术，可设置研磨好转速最高达的离心功能，实现研磨、离心一体化。

7.最高转速不低于离心6000转，加速减速不超过2秒；均质速度：1-20M/S ；工作时间：1-999S，用户可自行设定。

8.在减震技术上采用“双层减震结构”技术，有效降低离心时噪音，控制噪音等级：<55db 。

9.制冷功能：可以实现-50℃-室温可调节，控温精度：±0.5℃。

10.具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。

11.在固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.95%；须提供有效的检测（检验）报告佐证（报告须具有CMA或CNAS检测机构资质标识）。

12.适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢。研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。

13.配套离心管开盖工具，可以快速打开离心管，避免污染。

14.采用ibidi脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；可以长时间持续输出动力，提供脉冲式马达驱动第三方检测机构出具的检测（检验）报告（报告须具有CMA或CNAS检测机构资质标识）。

15.配备液氮处理型研磨套管2ML/5ML,无需操作加入研磨珠，最大限度保证样品无多次操作产生交叉污染。

16.需提供以保证完善的售后服务，终身维修，免费质保2年。

二、采购商务要求

1.报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费、安装费用及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部费用。

4.踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5.验收方法及标准：通过国家和行业标准，按照竞价文件、竞价响应文件及验收方案等进行验收;并核对成交供应商在供货、安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。