采购需求

- 一、参数要求

| 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| VCT快检四联试剂（艾滋病、梅毒、丙肝、乙肝） | 3000人份 | - 1、卡型； - 2、胶体金法； - 3、试剂可同时检测血液中的梅毒抗体、艾滋抗体、乙肝表面抗原和丙肝抗体等； - 4、包被抗原：艾滋包含HIV M,gp41和gp36等优势抗原；梅毒包含TP58和TP66等优势片段；丙肝包含NS3，NS4，NS5和Core等优势片段； - 5、HIV：敏感性100％，特异性≥99%； - 6、TP：敏感性100％，特异性≥99.5%；（参考《2023年梅毒诊断试剂临床评估报告》） - 7、HCV：敏感性100％，特异性≥99%； - 8、HBsAg：敏感性100％，特异性≥99%； - 6、采样后15分钟内出结果； - 7、可以检测血清、血浆和全血样品； - 8、试剂性能可靠：临床试验数据不低于1500例，梅毒/艾滋/乙肝/丙肝等每个项目的阴阳性临床总符合率均≥99.8%；（须提供国家药监部门认可的有效材料） - 9、交叉反应：检测HAMA、RF类风湿因子、抗乙型肝炎病毒表面抗体、抗乙型肝炎病毒核心抗体、乙型肝炎病毒e抗原、抗乙型肝炎病毒e抗体、幽门螺旋杆菌抗体、单核细胞增多症、巨细胞病毒、风疹、弓形虫等阳性标本时，未发生交叉反应； - 10、生产日期为最新日期，有效期24个月； - 11、产品具有中国医疗器械注册证； - 12、操作方便。统一加样，全血标本加样总量不超过150μL，并且可在同一根试剂条上区分艾滋抗体和梅毒抗体；（须提供国家药监局认可的有效材料） |

- 二、商务要求

1.报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2.供货地点：采购人指定地点。

3.付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同货款。

4.踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5.验收标准：通过国家和行业标准。