采购需求

一、商务条款

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 成交供应商供货（服务）完成，经采购人验收合格后一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货（服务）地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货（服务）期限 | 合同签订之日起10日历天内完成供货安装验收工作。 |
| 注：本次采购仪器要求出厂方提供仪器必须完成检定 |  |  |

二、技术需求

（一）中子周围剂量当量测定仪招标参数

- 1.用途

用于测量中子辐射剂量率。

- 2.系统配置要求

  - 2.3.主机，1台；

  - 2.4.中子探测器，1台；

  - 2.5.电源适配器，1个；

  - 2.6.说明书，1份。

- 3.技术性能指标

  - 设备采用分体式设计，由主机和中子探测器组成

  - 主机

    - 3.2.1.探测器类型：GM管

    - 3.2.2.检测射线类型：X、γ

    - 3.2.3.测量方式：实时值、平均值、最大值（需提供设备证明照片，

    - 以验证该参数）

    - 3.2.4.剂量率范围：0.01μSv/h~100mSv/h

    - 3.2.5.累积剂量：0.00μSv~9.99Sv

    - 3.2.6.显示单位：μSy/h、μGy/h、Bq/cm²、cps、cpm

    - 3.2.7.实时剂量显示进度条

    - 3.2.8.报警方式：声光报警

    - 3.2.9.电池使用时间：>24小时(单主机)

    - 3.2.10.主机外壳：高强度ABS抗电磁干扰防水外壳，≥IP65防护等

    - 级

    - 3.2.11.数据显示：≥2.4英寸低能耗TFT彩色液晶显示屏

    - 3.2.12.数据存储：4G外置可插拔SD存储卡

    - 3.2.13.处理器：高速双核处理器

    - 3.2.14.数据接口：USB上位机数据线

    - 3.2.15.供电方式：可充电大容量锂电池

    - 3.2.16.尺寸：≤190mm×90mm×50mm

    - 3.2.17.重量：≤300g

    - 3.2.18.工作环境：温度范围：-10℃~40℃   湿度范围：0~95%R.H

    - 3.2.19.主机主界面可同时显示多种测量数据和设备信息，包括：时

    - 间、电量、日期、报警方式、探测射线类型、探头报警值、探头探测

    - 数据、探头平均探测器数据、以进度条显示的探测数据、主机内置γ

    - 探头的剂量率测量值、主机内置γ探头的cps测量值（提供产品主界

    - 面证明照片或截图，以证明功能的完整性）

    - 3.2.20.主机正面具有报警指示灯和充电指示灯，以提示主机报警和

    - 充电状态

    - 3.2.21.主机需操作简单、易于上手，主机正面具有5个操作按键，

    - 包括：电源开关键、设置键、上翻键、下翻键、确定键

    - 3.3.1.中子探测器

    - 3.3.2.探测器：高性能He-3气体探测器

    - 3.3.3.剂量率范围：0.1μSv/h~100mSv/h

    - 3.3.4.能量范围：0.025eV～14MeV

    - 3.3.5.灵敏度：≥2cps/μSv/h（241Am-Be中子源）

    - 3.3.6.相对固有误差：≤±5％（241Am-Be中子源）（提供权威机构出

    - 具的检测证书）

    - 3.3.7.不确定度：≤5％

    - 3.3.8.重复性：≤5％

    - 3.3.9.角响应：≤±25%（0 - ±90℃）

    - 3.3.10.慢化体：圆柱形慢化体

    - 4.技术服务保障

    - 4.1 供货时需提供制造商出具的产品质量保证及技术服务承诺书

    - 4.2 供货时提供校准报告

（二）便携式氡/钍测量仪招标参数

1.主要用途：足国家标准GB50325‐2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和国家标准GB/T18883‐2002《室内空气质量标准》中对室内空气氡，土壤氡以及水中氡测定的要求。仪器适 用广泛，主要应用有：室内空气氡/钍射气测量，土壤、水中氡测量；

- 2.主要参数要求

2.1探测器： α半导体探测器；

2.2测量方法：静电收集能谱法，避免污染；

2.3干燥：不使用化学干燥剂；

2.4采样收集腔室体积：≥0.8L；

2.5内部存储：可存储不少于8000条完整测量结果数据，含能谱数据，循环覆盖；

2.6灵敏度：≥0.8cph/Bqm-3；

2.7探测下限：≤4.0Bqm-3；

2.8显示：采用全中文界面，按键采用隔膜按键；

2.9流量：自稳定恒流；

2.10通信：RS232/USB，也可通过数据线下载测量数据；

2.11长期工作湿度：95%RH以下（未凝结）；

2.12供电方式：电源适配器，配置后备电池，续航时间≥24小时；

2.13重量：≤4kg。

2.14提供制造商出厂报告说明书；

2.配置要求

2.1便携式测氡仪主机 1台；

2.2便携仪器箱1个；

2.3电源适配器1根；

2.4数据连接线1根；

2.5校准报告1份。

（三）氡子体测量仪招标参数

1.主要参数

1.1探测器：≥400mm2离子注入式半导体（PIPS）探测器；

1.2测量方法：多道能谱测量，可同时测量氡钍子体；

1.3工作模式：多种测量模式；

1.4采样流速：≥0.3L/min，自恒流；

1.5采样滤膜： ≤0.45umPTFE滤膜；

1.6探测效率：≥22%；

1.7灵敏度：≥12cph/Bqm-3（提供证明材料）；

1.8探测下限：≤0.2Bqm-3（慢速60min周期）；

1.9连续测量模式：一小时周期连续给出环境中EECRn和EECTn浓度；

1.10离散测量模式：Rn测量：一小时周期给出环境中EECRn、EECTn和RaA、RaB、RaC浓度；Rn/Tn混合测量：三小时周期给出环境中EECRn、EECTn和RaA、RaB、RaC、ThB、ThC浓度；

1.11内部存储：可存储不少于8000条完整测量结果数据；

1.12显示：采用全中文彩页界面，一体化薄膜按键操作；

1.13数据下载：配置USB接口及DC接口，可通过数据线和软件实现测量数据快速下载；

1.14通信：RS232/USB；

1.15长期工作湿度：95%RH以下（未凝结）；

1.16供电方式：电源适配器，配置后备电池；

1.17电池续航时间：≥24小时；

1.18重量：≤0.7kg。

2.标准配置：

- 2.1测量仪主机1台；

- 2.2电源适配器1个；

- 2.3滤膜不少于50片；

- 2.4数据连接线1根；

- 2.5便携仪器箱1个；

- 2.6仪器说明书（U盘含数据读取软件）；

- 2.7校准报告1份。